## Slide 1: 驻波分布特性的测量
实验二

## Slide 2: 实验目的
了解测量线的调整和使用方法
通过测量观察测量线终端接不同负载（短路、开口、喇叭天线、匹配负载）时系统中形成的驻波分布情况
掌握用直读法测量负载驻波比的方法

## Slide 3: 测量线探针等效电路
探针的影响：
  探针伸入波导内引入不均匀性等效：
    gp反映探针吸取功率的大小
    bp反映探针在波导中产生反射的影响
    端接任意负载时→gp分流，驻波波腹点电场强度比真实值小;
    bp会使驻波波腹点和波节点位置发生变化;

## Slide 4: 测量线调整原理
终端短路→波节点处Yin →∞ →波节位置不会偏移
终端短路→波腹点处Yp 影响明显 →波节位置因探针容性电纳bp的存在→驻波波腹点向负载方向偏移
减小Yp的影响
gp：适当减少探针插入深度;
bp：调整探针的调谐电路；

## Slide 5: 测量线调整方法
调整方法
探针深度：1.0~1.5mm(一般不需调整!)
终端短路
探针移至波腹位置
调节测量线上的调谐活塞
选放指示最大
测量之前,先移动测量线探针观察某个波节点到相邻波腹点之间的间隔,如果比四分之一波导波长大(或小)很多,就需要进行调谐
注意事项
频率改变，调谐要重新进行！

## Slide 6: 驻波分布终端阻抗
终端短路：测量线终端接短路板
终端开路：测量线终端开路
终端开口：测量线终端开口（空载）
终端匹配：测量线终端接匹配负载
终端开路与开口的区别

## Slide 7: 短路活塞确定等效开路面的方法
保证短路活塞法测量膜片电纳准确的关键是要准确调节短路活塞的位置使它离测量线终端的距离为(2n+1)λg/4(即等效开路面)，其方法是：首先移动测量线探针到dT处，保持其位置不变。测量线终端接上可调短路器，旋动短路活塞，使测量放大器电表指示变至最大，即使得可调短路器成为开路器件 。用交叉读数法来确定等效开路面的位置。

## Slide 8: 驻波分布测量方法
测量线终端接待测负载
移动测量线探针
按一定方式记录探针位置和检波指示值（d~i）
描绘驻波分布特性图形

## Slide 9: 驻波比测量原理
  驻波比（ρ,s)：描述驻波分布状态的重要参数
  小信号工作，平方律检波条件下，实验中可由如下公式得到驻波比
  Imax和Imin分别是驻波波腹点和波节点的检波电流值

## Slide 10: 驻波比测量方法——直接法
测量线终端接上待测负载
移动探针至测量线中间部位的波腹点
调整信号大小使波腹点的检波指示值达到满量程
移动探针至相邻波节点
读取指针指示的选频放大器驻波比刻度线上的刻度值
得到驻波比的值

## Slide 11: 直接法测量步骤
测量线探针放置波腹点位置时,调整指示至满量程;
移动测量线探针至相邻波节点,读取驻波比刻度线上的值,即为S;
如果超过1-4量程,则增大一档选放分贝档,读取3.2-10量程上的值。

## Slide 12: 测量系统框图
信号源
隔离器
衰减器
频率计
测量线
晶体检波器
匹配负载
选频放大器
短路板

## Slide 13: 测量要求
系统调整
工作方式：方波调制
工作频率：9370MHz
测量内容
按驻波分布的测量方法以及驻波比的测量方法分别测量终端短路、开路、开口、匹配四种负载的驻波分布特性及驻波比的大小；

## Slide 14: 测量要求
驻波分布测量要求:(系统状态要求)
在短路情况下将波腹点的检波指示值通过衰减调节调至2/3量程,不要调到满量程;
在开口以及匹配负载情况下保持系统状态不变时进行测量;
测完驻波分布后,用直接法测量驻波比;
测量开始位置
从负载至信号源方向
选择测量线一个合适位置作为测量起始位置（终端短路状态时的波节点）

## Slide 15: 驻波分布测量要求
测量数据量要求
  短路、开路、开口三种负载情况下，每种负载至少包括两个波节点,三个波腹点,且相邻波节和波腹点之间测量点不得少于4个;
匹配负载：情况下根据实际观测量适当数据点;

## Slide 16: 驻波比测量
用直接法测量驻波比，只需测量一组数据
  匹配负载
  开口

## Slide 17: 实验数据记录
 | 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ．．． | 驻波比
短路 | 探针位置（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ．．． | 
 | 检波指示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ．．． | 
开路 | 探针位置（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ．．． | 
 | 检波指示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ．．． | 
开口 | 探针位置（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ．．． | 
 | 检波指示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ．．． | 
匹配 | 探针位置（mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ．．． | 
 | 检波指示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ．．． | 

## Slide 18: 实验报告处理要求
根据测量数据，在同一坐标系下，描绘四种负载的驻波分布；
根据测量数据，运用公式计算待测负载的驻波比，并与直接法测量的数据作比较。

## Slide 19: 实验报告思考题
简述测量线探针电路的引入会对测量结果产生哪些影响？能否消除？
你在实验中遇到哪些问题？是如何理解及处理的？
理解测量线终端开路及测量线终端开口的区别，并从驻波分布、阻抗特性，驻波比方面加以说明。